[image: image1.jpg]AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA - CERVELLO PaLERHO






U.O.C.  PROVVEDITORATO
                                     A tutte le Ditte interessate
OGGETTO: avviso pubblico consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura di gara per fornitura di Tavoli Operatori per i Complessi Operatori dell’Azienda
Questa Amministrazione deve indire una procedura per l’affidamento della FORNITURA DI TAVOLI OPERATORI per i Complessi Operatori dell’Azienda così come descritti nel documento “allegato A”, associato alla presente consultazione di mercato, disponibile sul sito www.ospedaliriunitipalermo.it sezioni bandi.
A tal fine, allo scopo di espletare una consultazione di mercato conoscitiva, con la presente intende verificare:

1) Se codesta ditta dispone di dispositivi aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegato capitolato tecnico 

2) Il costo medio orientativo di mercato (non il prezzo di listino) per l’acquisto dei dispositivi richiesti nell’allegato capitolato tecnico
3)  e/o la quotazione media di mercato di eventuale noleggio/mese comprensivo di assistenza Full Risk 
Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute e quelli in grado di erogare, che siano ostative alla partecipazione alla procedura di gara, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni nonché con proposte di modifica, che verranno sottoposte ai referenti tecnici incaricati alla redazione del capitolato tecnico finale.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche delle forniture deve seguire l’ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le eventuali segnalazioni rilevate (terza colonna EVENTUALI NOTE) - Allegato A, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di un’eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.
La presente indagine di mercato verrà pubblicata sul sito aziendale: www.ospedaliriunitipalermo.it sezioni bandi.

Si resta in attesa di riscontro alla presente, con urgenza e comunque non oltre il ……………. ai seguenti indirizzi: pec appaltieforniture@mailpec.ospedaliriunitipalermo.it - mail referente: a.giunta@villasofia.it .
Il Collaboratore Amministrativo                                                                           

_____________________________                                                                  

  
          (D.ssa Daniela Aiello)   
 IL DIRIGENTE UOC PROVVEDITORATO
_____________________________________
(Avv Piero Spina)

ALLEGATO A 
“Caratteristiche tecniche minime” 
	 Nr.
	CARATTERISTICA RICHIESTA
	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)
	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta
	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre

	
	COLONNA con le seguenti caratteristiche:


	
	
	

	1. 
	Colonna interamente realizzata in acciaio inox

	
	
	

	2. 
	Con base mobile dotata di trasformatore per ricarica batterie e cavo di collegamento a rete
	
	
	

	3. 
	Base di spessore minimo

	 
	
	

	4. 
	La colonna deve consentire le seguenti movimentazioni elettriche del piano operatorio:
-Altezza minima non superiore a 650mm, cuscini esclusi

-Altezza massima non inferiore a 1150 mm, cuscini esclusi

-Trendelenburg/

antitrendelenburg non inferiore a +/- 55°

-Inclinazione laterale destra/sinistra non inferiore a +/- 35°


	
	
	

	5. 
	Pannello di comando integrato sulla colonna (senza cavo di collegamento esterno) con display a colori per visualizzare movimenti, allarmi, modalità e protocolli di lavoro.

	
	
	

	6. 
	La colonna deve essere predisposta per consentire trasferimenti dei piani operatori preferibilmente dai 4 lati (testa/piedi/dx/sx) con riconoscimento automatico dell’orientamento

	
	
	

	7. 
	Sistema per la movimentazione della colonna con ruotini integrati nella base e carrellino ausiliario

	
	
	


	 Nr.
	CARATTERISTICA RICHIESTA
	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)
	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta
	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre

	
	PIANO OPERATORIO MODULARE con le seguenti caratteristiche:
	
	
	

	1.
	Piano universale modulare con telaio in acciaio inox e con cuscini radiotrasparenti
	
	
	

	2.
	Dotato di sistema anticollisione delle sezioni
	
	
	

	3.
	Le sezioni testa a doppio snodo, schiena superiore ed inferiore, gambe in 4 parti devono tutte essere staccabili, lasciando sulla colonna la sola sezione bacino.
	
	
	

	4.
	Possibilità di agganciare la sezione testa direttamente sulla sezione centrale, al posato della sezione schiena
	
	
	

	5.
	Il piano deve avere le seguenti movimentazioni elettriche: 
-Inclinazione motorizzata schiena alto/basso almeno + 90°/-50°

-Inclinazione motorizzata gambe alto/basso almeno +/- 90° indipendentemente destra, sinistra, insieme
	
	
	

	6.
	Traslazione motorizzata longitudinale del piano operatorio almeno 400mm
	
	
	

	7.
	Possibilità di montare le sezioni gambe da entrambi i lati del piano in modo da garantire la piena modularietà e l’inversione.
	
	
	

	8.
	Sezione gambe in 4 parti, con apertura manuale a compasso
	
	
	

	9.
	Sistema dotato di un telecomando wireless retroilluminato dotato di display touch  a colori, con carica batterie, utilizzabile anche per salvare e richiamare da memoria almeno 30 posizioni impostate dall’operatore.
	
	
	

	10.
	Capacità di carico non inferiore a 450Kg
	
	
	


	 Nr.
	CARATTERISTICA RICHIESTA
	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)
	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta
	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre

	
	CARRELLO con le seguenti caratteristiche:
	
	
	

	1.
	Carrello per il prelievo dell’intero sistema o del piano operatorio interamente realizzato in acciaio inox 
	
	
	

	2.
	dotato di sistema frenante sulle 4 ruote piroettanti
	
	
	

	3.
	Dotato di quinta ruota con azionamento a pedale
	
	
	

	4.
	Prelievo dei piani in modalità automatica/semi-automatica/manuale a scelta dell’operatore
	
	
	


	 Nr.
	CARATTERISTICA RICHIESTA
	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)
	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta
	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre

	
	ACCESSORI richiesti per Chirurgia Generale:
	
	
	

	
	2 reggibraccio su sfera
	
	
	

	
	1 reggitelo
	
	
	

	
	1 fermapolso
	
	
	

	
	1 fascia fermacorpo
	
	
	

	
	2 fasce fermagambe
	
	
	

	
	2 appoggi laterali per decubito laterale
	
	
	

	
	1 reggibraccio per decubito laterale
	
	
	

	
	1 coppia di poggiapiedi
	
	
	

	
	1 carrello portaccessori
	
	
	

	
	2 reggicosce
	
	
	


	 Nr.
	CARATTERISTICA RICHIESTA
	Indicare il possesso della caratteristica richiesta (si/no)
	Descrivere e specificare le caratteristiche richieste per l'apparecchiatura / dispositivo proposta
	Casella dove la ditta deve inserire nonché motivare le eventuali equivalenze, modifiche e/o integrazioni del capitolato tecnico che intende proporre

	
	ACCESSORI richiesti per Ortopedia e Traumatologia:
	
	
	

	1.
	2 reggibraccio su sfera
	
	
	

	2.
	1 reggitelo
	
	
	

	3.
	2 fermapolso
	
	
	

	4.
	2 fascia fermacorpo
	
	
	

	5.
	1 gruppo trazione arti inferiori dx/sx, completo di sezione bacino radiotrasparente e con motorizzazione per la regolarizzazione dell’altezza dell’anca, doppia barra per trazione in acciaio, reggi cosce per gamba sana, contro trazione, stivaletti, due sezioni appoggio gambe indipendenti, segmenti laterali asportabili, dinamometri per trazione con doppio snodo a 360°
	
	
	

	6.
	1 dispositivo creste iliache e sacrale per protesi anca in decubito laterale
	
	
	

	7.
	1 reggibraccio per decubito laterale
	
	
	

	8.
	1 schienalòe multi segmento per chirurgia della spalla con calotta reggitesta a caschetto
	
	
	

	9.
	1 dispositivo per artroscopia del ginocchio
	
	
	

	10.
	1 tavolino chirurgia della mano
	
	
	

	11.
	1 carrello portaccessori
	
	
	

	12.
	1 carrello porta trazione in acciaio
	
	
	

	13.
	1 carrello porta schienale per chirurgia della spalla
	
	
	


Pagina 6


